总有机碳、总无机碳含量

一、取样

1.将称量纸折好，并按顺序标明样品号；

2.将折好的称量纸按顺序摆放在瓷盘内，将瓷盘放置于天平左侧；从样品箱中取出待取样品袋，按顺序放置于瓷盘前；

3.开启天平电源，确认天平保持水平平衡；取出称量纸袋和取样勺，放置于天平前；

4.取出称量纸，擦拭取样勺；待天平自动校准后，将待取样品称量纸打开，置于天平托盘中央，按键，归零；

5.用取样勺从待取样品袋取出适量样品，缓慢置于称量纸中央；待天平读数达到0.8× g后，取出样品称量纸，包好，放回瓷盘；

6.用干净称量纸擦拭取样勺；封闭已取样品袋，放回原位；

7.重复步骤4-6，按顺序称取所有样品；完成取样后，关闭天平电源。

二、磨样

1.将盛有已称样品包的瓷盘放入烘箱下层；开启烘箱电源，将温度调至40℃，按run/off键开始加热（烘干一夜）；

2.烘干后，按run/off键停止加热，关闭烘箱电源；从烘箱中取出瓷盘，自然冷却；取出脱脂棉袋和酒精瓶；

3.撕取适量脱脂棉，蘸取适量酒精，擦拭玛瑙研钵、玛瑙研棒和筛具；将250目（孔径61 m）筛套放于筛底上；

4.打开待磨样品包，将样品倒入玛瑙研钵研磨；过250目筛（若筛上有未过颗粒，再将其研磨，直至全部样品通过250目筛）；

5.将筛底中的样品倒入原样品包，包好，放回原位；

6.重复步骤3-5，按顺序研磨所有样品。

三、TOC样品称分

1.将称量纸折好，并按顺序标明样品号；

2.将折好的称量纸按顺序摆放在瓷盘内，将瓷盘放置于天平左后侧；将盛有已磨样品包的瓷盘放置于天平左前侧；

3.开启天平电源，确认天平保持水平平衡；取出称量纸袋和取样勺，放置于天平前；

4.取出称量纸，擦拭取样勺；待天平自动校准后，将待分样品称量纸打开，置于天平托盘中央，按键，归零；

5.用取样勺从待分样品包取出适量样品，缓慢置于称量纸中央；待天平读数达到0.5× g后，在样品表中记录TOC样品质量；取出TOC样品称量纸，包好，放回瓷盘；

6.用干净称量纸擦拭取样勺；封闭已分样品包，放回原位；

7.重复步骤4-6，按顺序称分所有样品；完成称分后，关闭天平电源。

四、TOC样品处理

配制盐酸溶液（3 M，1:3）

1.将36%盐酸瓶放入通风柜；清洗250 ml烧杯、500 ml烧杯各一个；清洗玻璃棒并放入500 ml烧杯；将两个烧杯放入通风柜；

2.开启盐酸瓶，用250 ml烧杯量取盐酸100 ml，倒入500 ml烧杯；封闭盐酸瓶，并放回原位；

3.用250 ml烧杯盛取去离子水，倒入500 ml烧杯，直至盐酸溶液体积达到400 ml；

4.用玻璃棒搅拌盐酸溶液，搅拌均匀后，盖上玻璃皿；清洗玻璃棒，并放回原位。

称量干净离心管

1.先用自来水、再用去离子水清洗若干聚乙烯离心管，按顺序将离心管放在瓷盘内；

2.将瓷盘放入烘箱上层；开启烘箱电源，将温度调至40℃，按run/off键开始加热（烘干一夜）；

3.烘干后，按run/off键停止加热，关闭烘箱电源；从烘箱中取出瓷盘，自然冷却；

4.按顺序将离心管放入离心管架，并将离心管架放置于天平左侧；开启天平电源，确认天平保持水平平衡；

5.待天平自动校准后，按键，归零；将待称量离心管置于天平托盘中央；待天平读数稳定后，在样品表中记录已称量离心管质量；将已称量离心管放回原位；

6.重复步骤5，按顺序称量所有干净离心管；完成称量后，关闭天平电源。

去除碳酸盐

1.先用自来水、再用去离子水清洗250 ml烧杯16个，并按顺序杯口向上摆放在瓷盘内；

2.从TOC样品磁盘中取出16个待去除样品包，按顺序放置于烧杯瓷盘前；在样品表中记录待去除样品的对应烧杯号；

3.按顺序将待去除样品全部倒入对应烧杯中；封闭待去除样品包，并放回原位；

4.将样品烧杯瓷盘移入通风柜；取下盐酸溶液烧杯玻璃皿，用10 ml移液管，按顺序向样品烧杯中加入盐酸溶液10 ml；盖上盐酸溶液烧杯玻璃皿；

5.先用自来水、再用去离子水清洗10 ml移液管，并放回原位；

6.按顺序轻摇样品烧杯数次；静置约3分钟；

清洗样品

1.将离心管架放置于离心机右侧；将样品烧杯瓷盘放置于离心管架右侧；

2.轻摇待去除样品烧杯，并将样品溶液倒入对应离心管；用去离子水洗瓶冲洗待去除样品烧杯内壁，并将残留样品溶液全部洗入对应离心管；在样品表中记录待去除样品的对应离心管号；

3.开启离心机电源，将转速调至3000转/分，时间调至5分钟；

4.按Open键，打开离心机盖；按顺序将待去除样品离心管放入离心机，关闭离心机盖；按Start键，开始离心；

5.完成离心后，按Open键，打开离心机盖；取出样品离心管，并将离心管中的盐酸溶液缓慢倒入废液筒；将样品离心管按顺序放回离心管架；

6.用去离子水洗瓶，按顺序给样品离心管冲入适量去离子水，再用玻璃棒搅拌样品溶液；搅拌均匀后，用去离子水洗瓶先将玻璃棒上吸附的样品全部洗入离心管，再向离心管加入适量水；

7.重复步骤4-6，按顺序清洗所有样品3次；完成清洗后，关闭离心机电源；

称量样品离心管

1.将已清洗样品离心管架放入烘箱下层；开启烘箱电源，将温度调至40℃，按run/off键开始加热（直至烘干）；

2.烘干后，按run/off键停止加热，关闭烘箱电源；从烘箱中取出样品离心管架，自然冷却；

3.将样品离心管架放置于天平左侧；开启天平电源，确认天平保持水平平衡；

4.待天平自动校准后，按键，归零；将待称量样品离心管置于天平托盘中央；待天平读数稳定后，在样品表中记录已称量样品离心管质量；将已称量样品离心管放回原位；

5.重复步骤4，按顺序称量所有样品离心管；完成称量后，关闭天平电源；

收集样品

1.取回待收集样品包瓷盘；取出脱脂棉袋、酒精瓶、玛瑙研钵和研棒，放置于待收集样品瓷盘前；

2.撕取适量脱脂棉，蘸取适量酒精，擦拭玛瑙研钵和研棒；

3.将待收集样品离心管中的样品缓慢倒入玛瑙研钵，研磨至粉末状；

4.将玛瑙研钵中的样品倒入待收集样品包，包好，并放回原位；

5.重复步骤2-4，按顺序收集所有样品；

6.将已收集样品包瓷盘放入烘箱下层；开启烘箱电源，将温度调至50℃，按run/off键开始加热（烘干一夜）。

五、样品测试

开机

1.打开仪器箱，检查灰分管、干燥剂等消耗品（必要时更换）；

2.开启电脑电源；待桌面显示后，按仪器箱右侧绿色键，开启仪器，等待仪器球阀和进样盘初始化；

3.点击Rapid C，启动软件；待出现对话框“设置进样盘到初始位置（0）（reference running）”后，先确认进样盘中无任何物品，再选择“√”；点击OK（进样盘自动返回初始位置）；

4.先打开氧气瓶总阀门，再打开（右旋）减压阀门，将氧气瓶分压表（左表）压力值调至约0.20 MPa；等待软件界面下部状态栏中，氧气压力值为900-1050 mbar、流量约为800 ml/min；

称样

1.将待称样品包瓷盘放置于天平左后侧；取出镊子、锡箔纸、模具、金属棒等制样工具，放置于天平左前侧；取出标样瓶（gss-2）、称量纸袋和取样勺，放置于天平前；

2.用镊子和金属棒将干净锡箔纸包成圆形，再用金属棒和模具将其轻轻压实，制成圆饼状；用镊子夹取圆饼状锡箔纸，按顺序放入样品盒中；开启天平电源，确认天平保持水平平衡；

3.待天平自动校准后，用镊子夹取锡箔纸，置于天平托盘中央，按键，归零；

4.取出称量纸，擦拭取样勺；用取样勺从待称标样瓶（样品包）中取出适量样品，缓慢置于锡箔纸中；待天平读数达到0.1× g后，在样品表中记录已称标样（样品）质量；

5.用镊子将已称标样（样品）锡箔纸放置于模具上，并用镊子将锡箔纸包好，再用金属棒和模具将已称标样（样品）锡箔纸轻轻压实，制成圆饼状；用镊子夹取已称标样（样品）圆饼状锡箔纸，并按顺序放入样品盒中；

6.重复步骤3-5，按顺序称取3份标样和所有样品；完成称样后，关闭天平电源；整理实验台；

测试

1.取下进样盘盖；用镊子按顺序将1份干净锡箔纸、3份待测试标样锡箔纸和样品锡箔纸放入进样盘圆孔中，盖好进样盘盖；

2.在软件的Name列，先依次输入blank（第1行）、run-in（第2行）、gss-2（第3行）、gss-2（第4行），再（从第5行开始）按顺序输入待测试样品号；在TC列先输入10（第1行），run-in质量（第2行），再（从第3行开始）按顺序输入测试标样和待测试样品的质量；在Method列选择standard C；在Options工具栏的settings中，依次选择standards、gss-2，确认显示为0.75%；

3.确认软件下部状态栏中氧气压力值为900-1050 mbar、流量约为800 ml/min，炉温约为950℃；

4.点击System中的auto run键，开始测试；

5.待完成标样测试后，点击math中的Facotr，计算日校正因子；

6.待完成所有样品测试后，点击File中的Save，输入文件名“月日姓名”，点击OK，保存数据（系统自动进入休眠状态，停气并降温）。

六、数据输出

1.依次点击File、Export，在Export document中选择当日数据文件，点击OK。

2.在Save as面板中选择输出路径，如Desktop，在Save as type中选择MS Excel files（*.xls），点击Save。

3.打开输出的Excel文件，删除1-5行；删除A-C列、E-Z列、AB-BC列，点击保存。

（TOC含量=TOC样品实测碳含量×去除碳酸盐后质量/去除碳酸盐前质量）

七、关机

1.先关闭（左旋）氧气瓶减压阀门，再关闭氧气瓶总阀门；

2.查看软件界面下部的状态栏，待炉温降至100℃后，点击File中的Exit，退出仪器；

3.依次关闭仪器电源、电脑电源及电源插座。